Le scanner :

Principe - Technologie - Applications

Albert LISBONA

Service de Physique Médicale

CRLCC René Gauducheau, Saint-Herblain

mél : a-lisbona@nantes.fnclcc.fr

Bernard AUBERT

Service de Physique, Institut Gustave-Roussy, Villejuif

mél : aubert@igr.fr

Les principes mathématiques de la théorie de reconstruction d'un objet à partir de la connaissance de ses projections ont été énoncés en 1917 par J. Radon. Les applications pratiques sont plus récentes puisqu'elles furent développées par R.N. Bracewell en 1956 dans le domaine de la radio-astronomie afin d'identifier des régions solaires émettant des radiations micro-ondes. Les premières applications médicales furent réalisées en 1960 par W.H. Oldendorf en utilisant une source de rayonnements émettant des rayons gamma et en 1963 par D.E. Kuhl et R.Q. Edwards ainsi que par A.M. Cormak.

La tomographie par rayons X assistée par ordinateur (encore appelé tomodensitométrie ou scanographie) fut développée par G.M. Hounsfield et la première machine (scanner) utilisable sur site clinique fut installée en 1971 à Londres. Elle ne permettait d'examiner que la tête, et l'exploration du "corps entier" fut possible à partir de 1974. La mise au point de la scanographie a été saluée comme la découverte la plus importante en radiologie depuis celle des rayons X par W.C. Roentgen en 1895. Elle a valu à A.M. Cormak et G.M. Hounsfield le prix Nobel de Médecine en 1979 [1].

La tomographie axiale assistée par ordinateur (C.T.), ou scanographie, est basée sur la détection d'un faisceau de rayons X tournant autour du patient (figures 1 et 2). Cependant, à l'opposé de la radiologie classique où le faisceau transmis est détecté et visualisé à l'aide d'un film ou d'un amplificateur de luminance, il est détecté électroniquement puis numérisé. L'image est ensuite reconstruite à l'aide d'un calculateur et visualisée. L'acquisition de plusieurs coupes adjacentes conduit à l'information tridimensionnelle.

Depuis son apparition il y a maintenant plus de trente ans, la scanographie a connu un succès croissant, le nombre de scanners ayant par exemple plus que doublé entre 1988 (229 machines) et 1997 (563 machines) [2]. Aussi, compte tenu des niveaux de doses relativement élevés délivrés par ces examens, cette technique d'imagerie représente à ce jour la principale source d'exposition de la population dans le domaine du radiodiagnostic. Des études britanniques [3] menées par le NRPB ont montré que, sur la base de 20 h.Sv par an et par machine, la dose efficace collective due à la scanographie pouvait être estimée en 1993 à 7000 h.Sv, contribuant ainsi à plus du tiers de la dose totale due à l'ensemble des examens par rayons X.

I - Rappels sur le principe

## 1. Acquisition des données

L'acquisition d'un grand nombre de projections (monodi-mensionnelles) d'une coupe axiale transverse (bidimensionnelle) permet la reconstruction mathématique de l'objet examiné. L'acquisition de ces projections s'effectue en déplaçant, par rotation, un tube à rayons X associé à un ensemble de détection, le patient étant placé entre le tube et les détecteurs (figures 1 et 2).

| Figure 1 : Principe d’acquisition des données sur un scanner. | Figure 2 : Schéma de la coupe reconstruite |
| --- | --- |

Un faisceau de rayons X, lors de la traversée de l'organisme, est atténué par absorption et par diffusion (effets photo-électrique et Compton). Cette atténuation dépend de la densité du milieu, de sa composition atomique et de l'énergie du faisceau de rayons X. L'atténuation d'un faisceau monochromatique par un objet de densité uniforme répond à la loi bien connue :

I = I0 exp (-µL)

avec

I0	:	flux de rayons X à l'entrée

I  	:	flux de rayons X à la sortie

µ  	:	coefficient d'atténuation linéique du milieu

L  	:	épaisseur du milieu traversé.

Pour un objet plus complexe composé de petits éléments de volume identiques mais de densités différentes on peut écrire :

(µi = (1/L).ln (I0/I)

avec

µi 	:	coefficient d'atténuation linéique de l'élément i

L	:	largeur de chaque élément volumique.

Ainsi la somme des coefficients d'atténuation linéique le long de cet objet peut-être calculée. Ce processus constitue la mesure élémentaire en scanographie. Il nécessite un ensemble composé d'un tube à rayons X, d'un détecteur de référence pour la mesure de I0 et d'un détecteur de mesure pour I.

Le déplacement linéaire de cet ensemble de mesure de part et d'autre de l'objet examiné permet d'obtenir une série de mesures élémentaires. L'ensemble de ces mesures pour une direction donnée (q), constitue une projection p (r,q). Ce processus est répété plusieurs fois tout autour de l'objet (sur 180° ou 360°) de façon à disposer des projections nécessaires à la détermination du coefficient d'atténuation linéique de chaque élément volumique de l'objet.

a) Processus de reconstruction

Le processus de reconstruction basé sur des mesures échantillonnées (m mesures élémentaires par projection et p projections par acquisition soit m x p mesures par acquisition) va conduire à une matrice image dont le contenu de chaque pixel (contraction de picture element) représente le coefficient d'atténuation d'un volume élémentaire (voxel) dont la section est égale au pixel (0,5 à 2 mm de côté) et la profondeur est égale à la largeur du faisceau de rayons X traversant le patient (épaisseur de coupe de 1 à 10 mm).

La méthode de reconstruction utilisée est celle de la rétroprojection filtrée. L'utilisation d'une simple rétroprojection conduisant à une image floue, il est nécessaire de filtrer les projections avant de les rétroprojeter (figure 3).

Cette filtration est obtenue par convolution de chaque projection mesurée avec un filtre rampe (s). La phase de mesure nous donne les projections p (r, q).

La rétroprojection simple conduit à une fonction approchée f'(x,y) telle que :

La rétroprojection filtrée conduit à une fonction exacte f(x,y) telle que :

Figure 3 : Principe de la méthode de reconstruction par rétroprojection filtrée.

où p'(r,q) est obtenu par convolution de p (r,q) avec la fonction filtre s

En pratique, une convolution dans le domaine réel est équivalente à une multiplication dans le domaine fréquentiel. Ce processus conduit en fait à une procédure de reconstruction plus rapide. Ce passage est obtenu par utilisation de la transformée de Fourier. Le retour au domaine réel s'effectue par transformée de Fourier inverse.

Le filtre rampe s a une fonction de reconstruction et de suppression de flou dans l'image. Cependant on profite de cette phase pour modifier le contenu de l'image en fonction de l'application recherchée : renforcement des contours, diminution du bruit, … figure 4). Cette modification est obtenue en multipliant le filtre rampe par un des filtres privilégiant par exemple les hautes fréquences spatiales ou les basses fréquences spatiales (en fonction de l'exploration clinique). Notons qu'en dehors du filtre d'autres paramètres dépendant de l'opérateur influencent l'information contenue dans l'image : ce sont soit des paramètres d'acquisition (haute tension, dimensions du champ exploré, ...) soit des paramètres de reconstruction (taille de la matrice image, zoom, ...).

Ainsi le processus de reconstruction est constitué des 4 étapes suivantes : mesure, prétraitement (conversion logarithmique ln(I0/I)), filtrage et rétroprojection. Une fois le processus de rétroprojection terminé, l'image est disponible en mémoire, prête à être visualisée avec un contenu des pixels normalisé selon une échelle de nombres standardisée.

Figure 4 : A) Filtre rampe intervenant dans le processus de rétroprojection filtrée. B) Filtres complémentaires dépendant de l’exploration clinique. En pratique le filtre utilisé est le produit du filtre rampe avec un de ces filtres.

En scanographie le paramètre physique à la base du contraste dans l'image est le coefficient linéique d'atténuation µ. Le contenu NS de chaque pixel de l'image est relié aux valeurs de µ par la relation :

Cette relation conduit à une échelle standardisée (échelle d'HOUNSFIELD) utilisée sur tous les scanners. Elle repose sur deux valeurs particulières : -1000 pour l'air et 0 pour l'eau. En pratique elle s'étend au delà de +1000 pour l'os dense. En fait, une dynamique de 12 bits (4096 niveaux), décalée de 1024 vers le bas, est disponible. Cette échelle aussi étendue est nécessaire car les scanners actuels permettent de séparer des tissus dont les µ diffèrent de 0,3 %.

Pour observer en détail une image sur l'écran vidéo on ne peut pas visualiser toute la dynamique (4096 niveaux) contenue dans l'image à l'aide de l'échelle de gris généralement disponible (16 niveaux). On est donc conduit à sélectionner une largeur de fenêtre dans laquelle vont s'étaler les niveaux de gris et choisir un niveau moyen correspondant au milieu de la fenêtre. Ces paramètres sont respectivement adaptés au contraste recherché et aux tissus examinés.

# II - Technologie du scanner

## 1. Aspects technologiques

Sur les appareils dits de 3ème génération l'ensemble tube-détecteur est animé d'un mouvement de rotation avec un temps minimum d'acquisition de 1 seconde pour 360 degrés, autorisant les explorations du thorax et de l'abdomen.

Le faisceau est suffisamment ouvert, en forme d'éventail, pour englober entièrement l'objet dans un champ supérieur à 50 cm de diamètre environ. Le nombre de détecteurs varie de 250 à 1000 dans un angle de 45 à 50 degrés. Un certain nombre de détecteurs situés à la partie extrême de l'éventail, reçoivent le flux de rayons X non atténué. Ils donnent à chaque instant la mesure de l'intensité incidente (I0) et permettent d'en tenir compte dans le calcul d'éventuelles dérives.

Le principe dit de 4ème génération utilise des détecteurs fixes disposés en couronne sur 360 degrés. Le tube décrit un mouvement circulaire soit à l'intérieur soit à l'extérieur de cette couronne. Dans ce dernier cas, la couronne est animée d'un mouvement de nutation synchronisé avec celui du tube. Le nombre de détecteurs est relativement grand (de 600 à 1000). Les temps d'acquisition sont dans ce principe de l'ordre de 1 seconde.

Un système (IMATRON), sans mouvements mécaniques, permet d'obtenir 2 coupes en un temps d'acquisition de 50 ms particulièrement adapté aux études cardiaques.

Son originalité réside dans le mode de balayage du faisceau de rayons X. Celui-ci est réalisé grâce à la déflexion d'un faisceau d'électrons frappant une anode en arc de cercle de rayon 1 mètre sur 180 degrés. La disposition en parallèle de 4 anodes et d'un système de collimation sur les détecteurs permet d'enregistrer simultanément les informations relatives à la reconstruction de 8 coupes parallèles.

### a) Production des rayons X

- Générateur

Les générateurs fournissent, en particulier, la tension (de l’ordre de 130 kV) et le courant nécessaires à l’accélération des électrons dans le tube à rayons X. Ces électrons interagissent, ensuite, avec la cible (anode en tungstène) par rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) pour produire le spectre continu de rayons X utiles pour la réalisation de l’examen. Les générateurs sont du type tension constante, régulée à quelques dix millièmes près (soit quelques dizaines de volts) pour assurer un flux énergétique quasi constant. L'invariabilité est essentielle puisqu'elle conditionne la valeur µ du coefficient  d'atténuation mesuré. Une stabilité meilleure que 1/1000 permet d'apprécier une différence en atténuation de l'ordre de 0,3 %.

Pour obtenir une énergie effective supérieure à 60 keV, les générateurs doivent fournir des tensions comprises entre 90 kV et 140 kV sous un courant de 50 à 300 mA en mode continu ou de 100 à 700 mA en mode pulsé. Pour les régimes de fonctionnement en mode pulsé, la durée d'impulsion réglable peut varier de 1 à 7 ms avec une fréquence de 100 à 200 impulsions par seconde conditionnant l'acquisition des projections. Dans le cas d'un fonctionnement en mode continu la mesure est échantillonnée au niveau des détecteurs pendant une durée variant de 1 à 7 ms par projection. Avec ce mode de fonctionnement on peut réaliser jusqu'à 1000 projections par seconde.

- Tubes à rayons X

Pour les appareils actuels, les puissances élevées nécessaires exigent l'utilisation de tubes à anode tournante. La double exigence de l'ouverture importante du faisceau de rayons X (50 degrés) et de la limitation des effets gyroscopiques nécessitent une orientation de l'axe longitudinal du tube (ou de l'anode tournante) perpendiculaire au plan du mouvement de rotation.

Une technique plus récente génère deux positions différentes du foyer à partir du même filament pour améliorer la résolution spatiale. Les émissions de rayons X issues des deux foyers sont contrôlées par ordinateur. La chaîne de détecteurs capte alternativement les informations provenant des deux faisceaux. Cette technique du double foyer est équivalente au doublement du nombre des détecteurs. On obtient ainsi des performances en haute résolution de l'ordre de 20 paires de lignes/cm (0,2 mm) pour des champs de reconstruction de 240 mm.

Les tubes à rayons X sont soumis à des contraintes thermiques et mécaniques sévères, ils sont généralement garantis pour 35 000 coupes. Les filtrations inhérentes de 1 à 2,5 mm Al et les filtrations additionnelles de 0,5 à 1 mm de Cu ont pour but d'éliminer le plus possible les composantes de basses énergies du rayonnement X afin de favoriser le phénomène de durcissement du faisceau et d'avoir une énergie effective supérieure à 60 keV, généralement autour de 70 keV.

- Collimateur primaire

Le collimateur primaire placé à la sortie du tube à rayons X a pour but de définir l'ouverture du faisceau de rayons X (fan beam  : faisceau en éventail), qui peut varier de 40 à 50 degrés, la largeur du faisceau de rayons X, généralement de 1 à 10 mm, est obtenue par motorisation des deux « mâchoires » du collimateur.

### b) Détecteurs

Les caractéristiques essentielles des détecteurs sont :

- l'efficacité de détection quantique qui représente le rapport entre le nombre de photons absorbés par le détecteur et le nombre de photons incidents. En pratique, le paramètre utile est l'efficacité globale de détection qui est le produit de l'efficacité quantique du détecteur et de l'efficacité géométrique. L'efficacité géométrique dépend de la dimension des cellules et du collimateur secondaire ; elle est fonction de dispositifs utilisés par certains constructeurs (lamelles masquant la moitié de chaque détecteur par exemple).

- la précision et la stabilité différentielle des cellules : l'efficacité quantique de détection de chaque cellule doit être constante en fonction de l'énergie et de la fluence énergétique.

- la dynamique des mesures : quel que soit le type de détecteur utilisé, la dynamique de mesure est de 1:106 (cela correspond à la différence d'atténuation qui existe entre le faisceau dans l'air et le faisceau atténué par 70 cm de tissu mou).

Par ailleurs, les détecteurs doivent présenter les caractéristiques géométriques suivantes :

- une largeur suffisante, supérieure ou égale à 20 mm afin de détecter le plus large faisceau de rayons X disponible,

- une épaisseur suffisamment petite (de l'ordre de 1 à 2 mm) qui conditionne la largeur du rayon de mesure et donc de la résolution spatiale,

- une profondeur (ou longueur) dans le sens de propagation du rayonnement suffisante pour absorber une forte proportion de rayonnement (de 2 à 50 mm, en fonction du type de détecteur).

Deux principes sont utilisés: l'effet radioluminescent dans les détecteurs solides et l'ionisation dans les détecteurs à gaz.

- Détecteurs solides

Les nouveaux types de détecteurs utilisant l'association cristal scintillateur – photodiode (par exemple, CdWO4) – ces semi-conducteurs permettent, de par leur conception, de loger de nombreux détecteurs dans un espace réduit et de les remplacer individuellement en cas de défaillance. Ils ne présentent pas de phénomène de vieillissement aussi rapide que les détecteurs NaI, BiGeO et CaF2 et leur dérive thermique bien que très faible nécessite cependant une recalibration fréquente. L'efficacité de détection quantique est pratiquement de 100 % (10 % pour les cristaux associés à un PM). Les dimensions d'un détecteur sont d'environ 2 mm d'épaisseur, 20 mm de largeur et 2 mm de profondeur. Ils sont espacés de 0,3 à 0,6 mm.

- Détecteurs à gaz

Il s'agit d’une chambre à ionisation contenant du xénon sous pression. Le xénon est un gaz lourd (A = 131, Z = 54), sa densité est 4,5 fois supérieure à celle de l'air dans les mêmes conditions de température et de pression. Pour augmenter son efficacité de détection on utilise le xénon sous pression de l'ordre de 2,5.105 Pa.

La chambre comporte des électrodes de champ et des électrodes de collection des ions. Chaque série d'électrodes forme une cellule et la chambre de détection peut comporter jusqu'à 1000 cellules élémentaires déployées sur un arc de cercle de 45 ou 50 degrés. Les dimensions de ces cellules sont de l'ordre de 1 mm en épaisseur, 30 mm en largeur et 50 mm en profondeur et les cellules sont espacées de 0,2 à 1,2 mm. L'efficacité de détection quantique de l'ordre de 50 à 60 % est fonction de la pression du gaz.

### c) Collimateur secondaire

Le collimateur secondaire a pour but de minimiser la quantité de rayonnement diffusé responsable de la dégradation du contraste. Sur les appareils de 3ème génération, le collimateur secondaire peut être constitué de lamelles de plomb focalisées sur le foyer du tube et placées sur la chaîne des détecteurs. La structure des électrodes des détecteurs à gaz, de par leur profondeur, favorise la collimation.

## 2. Évolutions du scanner

Le développement technologique des scanners s'est effectué autour de deux composantes principales :

- un dispositif d'émission et de détection des rayons X, capable de tourner autour du patient pour effectuer l'acquisition des données de base encore appelées projections et

- un ensemble pour la reconstruction des images de coupe axiale à partir des projections.

À ces deux ensembles il convient d'associer les fonctions de visualisation, de traitement, de transfert et d'archivage des images. Bien que complémentaires de la finalité première d'un scanner, ces fonctions ont connu ces dernières années un développement considérable, comme par exemple les reconstructions tridimensionnelles ou la représentation volumique des données anatomiques.

Si le principe de base est resté le même depuis 1971, de nombreux développements ont eu lieu sur les différents aspects techniques. Par la suite sont présentées les évolutions concernant la géométrie, le faisceau de rayons X et sa collimation, les détecteurs, et l'exploitation des données.

### a) Géométrie des scanners

Dans les deux premières générations de scanners, le mouvement de l'ensemble tube-détecteur était du type translation-rotation [4]. Ce mouvement relativement compliqué, associant une translation puis une rotation de 1 à 10° (en fonction du nombre de détecteurs), se caractérisait par une mauvaise utilisation du faisceau de rayons X et des temps d'acquisition élevés. Le passage de un détecteur (1ère génération) à plusieurs (( 30) détecteurs (2ième génération) a permis de réduire les temps d'acquisition de quelques minutes à une dizaine de secondes et ainsi autorisé le passage à l'exploration du corps entier. Dans la troisième génération les scanners utilisent un faisceau de rayons X en éventail suffisamment large (ouverture d'au moins 40°) pour supprimer le mouvement de translation d'où l'appellation rotation-rotation. Le nombre de détecteurs (plusieurs centaines) permet d'obtenir simultanément l'ensemble des mesures relatives à une projection. Le temps d'acquisition se trouve ainsi ramené à quelques secondes pour une acquisition sur 360°. Dans la quatrième génération, un anneau de détecteurs entoure le patient, et seul le faisceau de rayons X est animé d'un mouvement de rotation. Ce type de géométrie a permis de supprimer le risque d'artefacts circulaires dans l'image parfois associé à des scanners de troisième génération. Un pas significatif a été franchi sur les temps d'acquisition en développant un scanner dit de cinquième génération, où les mouvements mécaniques ont été remplacés par le balayage d'une cible fixe de forme circulaire par un faisceau d'électrons (scanner Imatron). Ce principe a permis d'atteindre des temps d'acquisition de l'ordre de 0,01s et de réaliser des acquisitions cardiaques synchronisées. En fait les évolutions technologiques se sont surtout concentrées sur le type de géométrie dit de troisième génération, autour duquel sont apparues les plus récents progrès technologiques tels que le mouvement hélicoïdal, les détecteurs à multi-barrettes, etc.

b) Faisceau de rayons X

Nous allons considérer les évolutions concernant trois éléments conditionnant le faisceau de rayons X, c'est à dire le tube, la filtration et la collimation.

- Tube à rayons X

Sur les appareils de première et deuxième génération, les tubes à rayons X étaient du type anode fixe et refroidissement par huile. À partir de la troisième génération des tubes à anode tournante et refroidissement par air ont été utilisés, le faisceau étant soit pulsé soit continu. Les tubes pour scanners sont spécialement conçus pour cette application, l'ensemble du processus de génération du faisceau devant offrir une stabilité meilleure que 99 %, aussi bien en quantité qu'en qualité. La haute tension se situe généralement entre 80 et 140 kV et les temps d'exposition peuvent atteindre, maintenant, quelques dizaines de secondes en acquisition hélicoïdale. Aussi les tubes pour scanners ont évolué vers des produits offrant une capacité calorifique de plus en plus grande (supérieure à 6 MUH - million d'unité chaleur) et des foyers mobiles pour doubler le nombre de projections. Les tubes les plus récents permettent de réaliser au moins 300 000 coupes et des acquisitions inférieures à la seconde.

- Filtration

Par rapport à la radiologie conventionnelle les faisceaux utilisés dans les scanners ont une filtration plus élevée afin de durcir le faisceau et le rendre aussi monochromatique que possible, d'où une couche de demi- atténuation supérieure à 7 mm d'aluminium. Sur le premier scanner la tête était placée dans une poche d'eau afin de limiter la dynamique de mesure (pas de mesures avec le faisceau dans l'air) et d'avoir une épaisseur de milieu traversé constante. Par la suite, afin de compenser les différences d'atténuation entre le centre et la périphérie de l'objet, les scanners ont été équipés, en plus du filtre plat destiné à "durcir" le faisceau, d'un filtre en forme de papillon (mince au centre et épais sur les bords) destiné à compenser pour les parcours plus courts des rayons X en périphérie du champ de vision. Sur certains appareils on dispose même de 2 filtres de compensation selon la taille du champ (diamètre du champ d'acquisition supérieur ou inférieur à 25 cm).

- Collimation

Le faisceau de rayons X est collimaté à la sortie du tube pour fixer la largeur de coupe souhaitée, c'est la collimation primaire et, parfois, à l'entrée de l'ensemble de détection, c'est la collimation secondaire. La collimation primaire est définie soit par des mâchoires qui se déplacent soit par des fentes fixes pré-formées dans du plomb. La qualité de cette collimation est essentielle pour que le profil de dose soit aussi proche que possible de celui de la coupe. La collimation secondaire a pour but d'éliminer le rayonnement diffusé parvenant au détecteur, responsable de la dégradation du contraste. Elle permet de séparer les éléments de détection selon la direction perpendiculaire au plan de coupe, et d'améliorer la définition de la largeur de coupe dans la direction parallèle au plan de coupe. Cette dernière collimation peut être absente sur certains scanners.

### c) Ensemble de détection

Les conditions d'acquisition du faisceau de rayons X pour les scanners nécessitent, de la part des détecteurs, des caractéristiques spécifiques : efficacité de détection élevée, grande dynamique, faible bruit, peu de rémanence du signal, réponse linéaire et stable en température et dans le temps, et faible coût. Les premiers détecteurs (première et deuxième générations) étaient constitués d'un scintillateur couplé à un photomultiplicateur ; cependant leurs caractéristiques physiques et leur encombrement n'étaient pas idéales pour l’application. Par la suite sur les scanners à faisceau en éventail, 2 types de détecteurs ont été utilisés : le détecteur à gaz et celui à semi-conducteur.

Le détecteur à gaz est une chambre remplie d'un gaz sous pression (10 à 20 bar de xénon par exemple) dans laquelle des électrodes plates permettent de délimiter des cellules (( 700 à 1000) de mesure. Ces détecteurs se caractérisent par un faible espacement entre les cellules mais aussi par une efficacité de détection limitée (( 70 %).

Le détecteur à semi conducteur est composé d'un petit cristal scintillant (tungstate de cadmium par exemple) couplé à une photodiode. Ces détecteurs sont groupés de façon linéaire par plusieurs centaines. Ils se caractérisent par une efficacité de détection élevée (proche de 100 %) et équipent actuellement la majorité des appareils de haut de gamme. Ce type de détecteurs a permis le passage à des dispositifs de détection multi-barrettes.

### d) Mode hélicoïdal

Les débuts du mode hélicoïdal [5] datent de 1989, cette technique ayant été développée à l'origine pour les études de régions soumises aux mouvements respiratoires ou cardiaques. Depuis cette date, ce mode a été étendu pratiquement à toutes les régions anatomiques compte tenu de la vitesse d'acquisition qu'il procure. Il permet l'acquisition d'un grand volume anatomique (50 à 60 cm de longueur) en moins d'une minute. Il faut être conscient de toutes les évolutions technologiques qui ont permis le développement de ce mode : rotation continue du tube à rayons X et des détecteurs, alimentation du tube à rayons X par contacts glissants, tube à anode tournante ayant une capacité calorifique élevée, transmission sans fil du signal, flux de données élevé, capacité de stockage des informations importante et temps de reconstruction des images très court.

### e) Exploitation des données

Parallèlement aux évolutions technologiques qui ont directement concerné les composants de base du scanner, on a assisté également à des développements au niveau de l'utilisation des données pour permettre de nouvelles applications. En effet, la scanographie fut la première technique d'imagerie totalement numérique en radiologie. Cette caractéristique a rapidement conduit certains utilisateurs à essayer d'exploiter les données d'un point de vue quantitatif à des fins, par exemple, de caractérisation tissulaire [6, 7]. Ces travaux n'ont pas eu les résultats espérés. Il faut citer néanmoins le développement de l'acquisition en double énergie pour extraire la carte des distributions en densité électronique et en numéro atomique, et surtout les études du contenu minéral osseux (ostéodensitométrie).

Depuis le début des années 90 il est possible d'utiliser l'ensemble des données d'un volume pour procéder à des reconstructions tridimensionnelles afin de visualiser le volume sous n'importe quel angle ou l'image d'une coupe dans n'importe quelle incidence. Cette fonction, associée à un outil de segmentation plus ou moins automatique, est utile pour l'enseignement, l'aide à la chirurgie dans le cas d'interventions stéréotaxiques, de mise en place de prothèses, de reconstruction plastique, etc. Parmi les évolutions les plus récentes, principalement dues au développement de l'acquisition hélicoïdale, citons l'angiographie synchronisée sur l'injection de produit de contraste [8], la mesure de densité pulmonaire sous contrôle spirométrique [9] et l'endoscopie virtuelle [10]. On terminera ce panorama des évolutions associées aux progrès du traitement des données par le scanner interventionnel [11]. Cette technique, qui nécessite de disposer d'une reconstruction en temps réel, d'un écran dans la salle d'examen, et de la possibilité de contrôler la position de la table, permet de guider en temps réel les gestes d'une procédure interventionnelle.

## 3. Perspectives

Si le principe de base du scanner n'a pas changé depuis son apparition en 1971, on doit noter que les évolutions technologiques ont été constantes et particulièrement importantes ces dix dernières années autour de la géométrie dite de troisième génération et du mode hélicoïdal. Ces progrès ont conduit à une amélioration des performances comme le montre le tableau I.

| Année | 1972 | 1980 | 1990 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| temps d'acquisition (s) | 300 | 2,5 | 1 | 0,5 |
| taille de la matrice (pixel) | 80 x 80 | 256 x 256 | 512 x 512 | 1024 x 1024 |
| puissance (kW) | 2 | 6 | 40 | 60 |
| résolution spatiale (pl/cm) | 3 | 15 | 15 | 15 |
| résolution en contraste | 5mm/5UH/ 50mGy | 3mm/3UH/ 30mGy | 3mm/3UH/ 30mGy | 3mm/3UH/ 30mGy |

Tableau I : Évolution des performances des scanners au cours du temps. Les valeurs indiquées correspondent à des conditions d'acquisition standard.

Cependant on peut voir que les caractéristiques de l'image (résolution spatiale et résolution en contraste) étaient déjà du niveau des performances actuelles en 1980, c'est-à-dire sur certains appareils de 2ième génération et, bien sûr, ceux de 3ième génération. Par contre le temps d'acquisition, la matrice de reconstruction, la puissance des générateurs et tous les logiciels d'analyse d'image ont été considérablement améliorés.

Tous ces progrès ont fait que la place de cette technique a été de plus en grande dans les explorations diagnostiques. Que peut-on attendre des prochaines évolutions [11, 12] ? Le prochain pas significatif attendu pour cette technologie est le passage à l'acquisition volumique. Ce progrès technologique aura un impact considérable sur les applications cliniques par l'accélération des temps d'acquisition et l'augmentation des volumes explorés. Pour cela il faut remplacer le système de détection à une (ou deux) barrette(s) par un détecteur plan, par exemple 16000 éléments de détection (16 rangées de 1000 détecteurs chacune). Il sera alors possible de couvrir tout un organe en une ou deux rotations.

Bibliographie

[1]	Friedland GW and Thurber BD. The birth of CT. AJR 1996 ; 167:1365-1370.

[2]	Annuaire de la Cancérologie/Radiothérapie et des Imageries Médicales en France (ACRIM), 17ème édition, éditeur A. Laugier, Paris (1998).

[3]	Shrimpton PC, Wall BF. CT - an increasingly important slice of the medical exposure of patients (correspondence). Br J Radiol, 66:1067-1068 (1993).

[4]	Webb S. A review of physical aspects of X-ray transmission computed tomography. IEEE Proceedings 1987;134:126-135.

[5]	Zeman RK, Fox SH, Silverman PM, et al. Helical (spiral) CT of the abdomen. AJR 1993 ; 160:719-725.

[6]	Brooks RA. A quantitative theory of the Hounsfield unit and its application to dual energy scanning. Journal of Computed Assisted Tomography 1977 ; 1:487-493

[7]	Crawley EO. In vivo tissue characterization using quantitative computed tomography: a review. Journal of Medical Engineering & Technology 1990 ; 14:233-242.

[8]	Bautz W, Strotzer M, Lenz M, et al. Preoperative evaluation of the vessels of the upper abdomen with spiral CT: comparison with conventional CT and arterial DSA. Radiology 1991 ; 181:261.

[9]	Kalender WA, Rienmüller R, SeisslerW, et al. Spirometric gating for measuring pulmonary parenchytal density by quantitative computed tomography. Radiology 1990;175:265-268.

[10]	Rubin GD, Beaulieu CF, Argiro V, et al. Perspective volume rendering of CT and MR images: applications for endoscopic imaging. Radiology 1996 ; 199:321-330.

[11]	Fox SH, Tanenbaum LN, Ackelsberg S, et al. Future directions in CT technology. Neuroimaging Clinics of North America 1998 ; 8:497-513.

[12]	Kalender WA. Quo vadis CT? CT in the year 2000. ELECTROMEDICA 1993 ; 61:30-39.

###### Références additionnelles

- Kalender, W.A., Computed Tomography: Fundamentals, System Technology, Image Quality, Applications. Wiley & Sons: New York (2000)

- Seeram, E., Computed Tomography : Physical Principles, Clinical Applications and Quality Control, 2nd Edition. Pub. W.B. Saunders (2001).

www.impactscan.org

# Footnotes

National Radiological Protection Board

# Text boxes

u.a.